2024年无锡市危险化学品产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的危险化学品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 溶解乙炔检验项目（GB 6819-2004）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢试验 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |
| 3 | 硫化氢试验 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |

表2 工业氯化铁产品检验项目（GB/T 1621-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化铁 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| 2 | 氯化亚铁 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| 3 | 不溶物 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| 4 | 游离酸 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| 5 | 密度 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| 6 | 外观 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |

表3 工业磷酸产品检验项目（GB/T 2091-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 605-2006 | GB/T 605-2006 |
| 2 | 磷酸（以H3PO4计） | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 3 | 氯化物（以Cl计） | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 4 | 硫酸盐（以SO4计） | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 5 | 铁（Fe） | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 6 | 砷（As） | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 8 | 外观 | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |

表4 化学试剂 30%过氧化氢产品检验项目（GB/T 6684-2002）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30%过氧化氢（H2O2） | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 2 | 蒸发残渣 | GB/T 9740-2006 | GB/T 9740-2006 |
| 3 | 酸度（以H+） | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 4 | 氯化物（以Cl计） | GB/T 9729-2007 | GB/T 9729-2007 |
| 5 | 硫酸盐（以SO4计） | GB/T 9728-2007 | GB/T 9728-2007 |
| 6 | 总氮量（N） | GB/T 609-2018 | GB/T 609-2018 |
| 7 | 磷酸盐（以PO4计） | GB/T 9727-2007 | GB/T 9727-2007 |
| 8 | 砷（As） | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 9 | 铁（Fe） | GB/T 9739-2006 | GB/T 9739-2006 |
| 10 | 镍（Ni） | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 11 | 铜（Cu） | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 12 | 铅（Pb） | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |

表5 化学试剂 乙醇（无水乙醇）产品检验项目（GB/T 678-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 2 | 密度（20℃ ） | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 3 | 蒸发残渣 | GB/T 9740-2008 | GB/T 9740-2008 |
| 4 | 与水混合试验 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 5 | 酸度（以H+计） | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 6 | 碱度（以OH-计） | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 7 | 还原高锰酸钾物质 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 8 | 易碳化物质 | GB/T 9737-2008 | GB/T 9737-2008 |
| 9 | 羰基化合物（以CO计） | GB/T 9733-2008 | GB/T 9733-2008 |
| 10 | 甲醇 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 11 | 异丙醇 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 12 | 水分 | GB/T 606-2003 | GB/T 606-2003 |

表6 化学试剂 硫酸产品检验项目（GB/T 625-2007）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含量（H2SO4） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 2 | 色度 | GB/T 605-2006 | GB/T 605-2006 |
| 3 | 灼烧残渣 | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 4 | 氯化物（Cl） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 5 | 硝酸盐（NO3） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 6 | 铵盐（NH4） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 7 | 铁（Fe） | GB/T 9739-2006 | GB/T 9739-2006 |
| 8 | 铜（Cu） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 9 | 砷（As） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 10 | 铅（Pb） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 11 | 还原高锰酸钾物质（以SO2计） | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |

表7 工业硫酸产品检验项目（GB/T 534-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（H2SO4） | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 2 | 灰分 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 3 | 砷（As） | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 6819-2004《溶解乙炔》、GB/T 1621-2023《工业氯化铁》、GB/T 2091-2008《工业磷酸》、GB/T 6684-2002《化学试剂 30%过氧化氢》、GB/T 678-2023《化学试剂 乙醇（无水乙醇）》、GB/T 625-2007《化学试剂 硫酸》、GB/T 534-2014《工业硫酸》等。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。