2024年无锡市配装眼镜产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的配装眼镜产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样

抽样前准备好处方单编号为1号～10号，抽样时随机抽取1个编号，确定好处方，现场制作，由受检眼镜店装配完成后确认其为合格的产品，抽样数量为1副，采用原样复检，故无需抽取备用样。抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取的检验样品以承检机构名义付费购买，购买检验样品的价格按照产品标价，没有标价或者虚标价格的，参照同类产品的市场交易价格。

抽样人员不得少于两人，并向被抽样销售者出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。

抽样人员应当告知受检企业抽查产品范围、抽样方法等。抽样基数应满足检验检测要求。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 配装眼镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 柱镜轴位偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 可见光透射比 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 13511.1-2 011 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 光透射比相对偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 12 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 13 | 标记 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 备注 | 标志项目包括定配眼镜的顶焦度、轴位、瞳距。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》

GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。